**高温消毒系统（灭菌锅）使用方法**

1. **放置排气储存桶**

 灭菌前检查水桶内的水位情况，水位需介于低水位和高水位之间且更趋近低水位，灭菌完后桶内水增加，当水位超过高水位时，请将水排掉，并注入新鲜水（蒸馏水）至低水位处。

1. **打开灭菌锅盖子，放入灭菌用水（蒸馏水）**

 灭菌运行前，请检查确认灭菌锅内水位情况。请观察中间漏斗状凹陷处的水位，灭菌用水最少需加到凹陷处底部可见水圈。多加一点蒸馏水没关系，但要避免水未加够损坏灭菌锅，

1. **放入灭菌物品，关闭灭菌器盖子**
2. **程序选择**

 根据需求选择灭菌程序。需要变更设定值时，按下“设定/确认”按钮，当设定项目闪烁，按下▲或▼进行变更。灭菌温度，灭菌时间根据需要进行设定，排气温度（60℃），排气率（1-5）一般选择“3”，慎重选5，此时损耗较大。

1. **开始灭菌**

此时灭菌锅盖锁定，指示灯显示红色，灭菌锅盖禁止打开

1. **灭菌结束，取出物品**

 灭菌完成指示灯闪烁提示灭菌完成，灭菌锅盖锁解除（指示灯熄灭），此时灭菌锅压力应显示为零，温度在65℃以下，可以打开灭菌锅取出物品。

1. **灭菌时间**

**每天上午11点和晚上7点为灭菌时间**，请大家计划好所需灭菌物品，在待灭菌物品上贴上灭菌指示纸，可提前放置在灭菌锅旁边，**等到了上述两个时间段一起灭菌，其他时间请不要使用灭菌锅**。

1. **灭菌锅定期清理**

请当**周值日生该周2，4，6当天第二次灭完菌冷却后排空灭菌锅内用水**，用蒸馏水冲洗灭菌锅并排空**。**

长时间不用灭菌锅时请关闭电源，清理里面的水（导出的管子在附近）。

1. **灭菌物品管理**

灭完菌后，若液体或固体有遗漏到灭菌锅内时，待温度降低后，请**及时清理遗漏/溅出在灭菌锅内的液体或固体**。

灭菌锅旁的烘箱内的物品，烘干后请及时拿走（**物品放置时间不要超过2天**）。

当周值日生核对共用枪头是否够用，**并及时灭菌共用枪头**。

1. **出错报修**

灭菌锅在使用过程中出现报警漏气等，**请立即关闭灭菌锅电源**，然后联系工程师报修，并同时通知该仪器负责人徐魁。