Eppendorf 5424R离心机标准操作及注意事项

- 注意事项

- 确保所使用的离心管最大可承受的RCF与转头匹配，装入离心管内的液体不能够超过所用离心管容积的2/3、放入转子的离心管型号要相同，装液量要相等，还必须确保误差范围在0.1g之内。

2．离心前必须盖紧离心管盖，每次启动离心之前，检查转子是否被稳固地拧紧，确保密封圈的边缘与转子外缘平齐，说明转子盖已被正确地拧紧。

3． 检查腔体内部是否有冷凝水样品液，若有必须擦干，否则不允许启动仪器工作。另若上次使用低温离心，腔体有霜，不能立即常温离心，必须等霜化掉擦干后才可以离心。

- 4. 如低温离心，使用后且霜化掉半小时内将冷凝水清理干净。

- 二、标准操作规程

- 1. 快速降温(如常温离心，可忽略此步骤)：离心样品前先把温度降到实验要求数值，可以把此温度设定好之后，检查转子及装紧转子盖，腔体无液体，按下fast temp键10，等温度达到设定值后，按stop键停止快速降温程序后就可以开盖离心样品（如果离心完，下次不久还会使用离心机，盖上盖子至open键灯亮，离心机会一直保温在设定温度，可防止冷凝水产生）。

2. 按下open按钮打开离心机盖，再松开转子盖后，对称地往转子内装入离心管（离心管装2/3体积的样品，对侧样品误差范围在0.1g内），然后缓慢盖上转子   盖，检查转子有无装紧。

3. 按实验要求，分别在按time键9、按temp键8、按speed键7，设置好“时间”、 “温度”、“速度”数值后，按下start/stop键6，启动离心机工作，当离至最高速时人方可离开。

4. 瞬时离心：按下short键4，则以指定转速开始瞬时离心。在整个瞬时离心过程中必须持续按住short键4，转子运转时屏幕显示 ■ 符号并闪烁，计时器开始以秒为单位计时，松开short键4即停止离心，在转子减速的过程中可按下short键4再次启动离心机，当离心结束，转子开始减速时，计时器闪烁并显示用去的时间。当转子完全停止转动后，转子盖自动打开，屏幕显示 ■ 符号。

5. 转速/离心力转换，按rpm/rcf键6。

6. 离心结束后，打开机盖擦干密封圈外围冷凝积水，然后打开转子盖，取出样品，取出样品后机盖和转子盖保持打开状态。

- 三、常见提示标志

| 特征 / 信息 | 可能的原因 | 补救措施 |
| --- | --- | --- |
| 无显示。 | 未连电。 | 检查电源连接。 |
|  | 停电。 | 检查设备的电源保险丝。 |
| 无法开启设备。 | 未盖上离心机盖。 | 盖上离心机盖。 |
| 离心机起动时摇晃。 | 转子装载不对称。 | - 停止离心分离，对称装载转子。 - 重启设备。 |
| 尽管按住了 short 键，离心机在瞬时 离心分离期间减速。 | 至少松开了 short 键两次 （驱动装置的保护功能）。 | 在瞬时离心分离期间始终按住 short 键。 |
| LID ERROR | 离心机盖无法锁紧。 | 重新盖上离心机盖。 |
|  | 离心机盖无法解锁。 | - 关闭离心机并重新开机。 - 按 open 键 。 如果该错误重新出现： - 关闭离心机。 - 操作离心机盖紧急解锁机构 。 |
|  | 离心分离时不得解锁离心机盖。 | 等待转子停止。 |